## 需求目录
2024年温州医科大学附属第二医院生化与免疫等检验试剂及配套设备租赁招标采购需求一览表
一、生化检验试剂及配套设备租赁类目录
1.提供配套设备租赁，仪器租赁报价不得超出所给的最高限价或费率，租赁报价为提供配套仪器的全部打包价格（每年）； 2.租赁费用结算：根据中标人实际报价按年结算。租赁费用按照费率限价的，按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3.提供完善的整体解决方案：提供设备（系列）和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 4.提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 5.报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 参数要求 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率限价
SHZL001 | 生化 | 铅、镉元素系列试剂 |  | 租赁-联合评审1 | 原子吸收法/质谱法 | 1、全自动检测、用血量少、支持Lis系统。 2、铜、锌、镁中间精密度：CV＜8.33%；钙中间精密度：CV<5%；铁中间精密度：CV<6.6%;铅中间精密度CV<10%。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
SHZL002 | 生化 | 微量元素测定试剂盒 |  |  |  |  | 含铜、铁、锌、钙、镁报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL003 | 生化 | 苯丙氨酸试剂盒 | PKU | 租赁-联合评审2 | 荧光分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
SHZL004 | 生化 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 | G6PD |  | 荧光分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL005 | 生化 | 17α-羟孕酮 |  | 租赁-联合评审3 | 时间分辨荧光分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
SHZL006 | 生化 | 新生儿促甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL007 | 生化 | 溶血洗净液（系列） |  | 租赁-联合评审4 | 高效液相离子交换分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
SHZL008 | 生化 | 标准模式洗脱缓冲液（系列）A和B |  |  | 高效液相离子交换分析法 | 1、标准模式下能够区分异常峰及明确异常峰对HbA1c的结果计算的影响; 2、软件具备筛选旗标结果功能 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL009 | 生化 | β-羟丁酸测定 |  | 租赁-联合评审-5 | 酶法 | ▲一、设备详细配置表及功能说明： 1、提供全自动生化分析仪； 2、提供免疫发光分析仪； 3、配套净水处理器：提供合格的实验用水：电导率≤0.1μS/cm（25℃）； 4、提供标本储存冰箱：存放标本； 5、提供配套标本前处理模块及计算机处理系统：标本前处理； 6、提供配套中间处理软件、计算机处理系统、及产前筛查软件（且具有孕早中联合筛查功能）：数据处理、产前风险筛查及报告单自动审核； 7、样本在线冷藏存储单元； 8、提供所需附属设备：UPS电源。 二、生化分析仪： 1、光学部分测试速度≥8000t/h，单机≥1800 t/小时；电解质部分≥1800t/小时，单机≥600 t/小时； 2、最小样本量≤2ul，加样精度≤0.1ul。 3、具有原始样本管条码识别功能； 4、反应盘温度37±0.1℃。 6、具有样本状态检测功能，采样针防碰撞保护及自动清洗功能； 7、试剂仓位R1和R2各≥54个。 8、第三方试剂上机,能直接加载试剂盒，无需专用试剂盒转换。 9、分析线性范围 AST≥1000 U/L GGT≥1200 U/L CK≥1200 U/L BUN≥50 mmol/L GLU≥35mmol/L TBIL≥500µmol/L Crea≥2000μmol/L 三、免疫发光分析仪： 1、 测试速度≥1200t/小时，单机≥400 t/小时，主试剂仓位≥40个。 2、 分析灵敏度： FT3≤ 0.88pg/mL TSH≤0.008uIU/mL HCG≤1mIU/ml 3、 分析线性范围 E2≥3000 pg/mL PROG≥40ng/ml FT3≥20.0pg/ml 四、中间处理软件： 1、报告单自动审核功能； 2、仪器运行状态下项目随时开启和关闭功能； 3、质控自动上线检测功能； 4、配套品牌流水线系列设备市场占有率≥10家。 五、离心机处理能力： 1、300管/小时/单机；离心机总处理能力：>600管/小时 流水线进样速度≥1200管/小时 2、每台离心机均具备独立的机械臂可从轨道上抓取样品管； 3、具有追踪定位功能实时追踪样本在流水线上的轨迹； 4、具备样本预分杯功能。 六、仪器配套原装试剂占比≥75.64%（不少于59项） | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
SHZL010 | 生化 | α－L－岩藻糖苷酶测定试剂盒 |  |  | 连续监测法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL011 | 生化 | 超敏C反应蛋白 |  |  | 透射免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL012 | 生化 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL013 | 生化 | 丙酮酸测定 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL014 | 生化 | 前白蛋白试剂盒 |  |  | 透射免疫比浊法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL015 | 生化 | 腺苷脱氨酶 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL016 | 生化 | 胆碱酯酶测定试剂盒 |  |  | 丁酰基巯胆碱法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL017 | 生化 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL018 | 生化 | 同型半胱氨酸测定 |  |  | 酶循环法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL019 | 生化 | 乳酸 |  |  | 酶法（要求血浆/脑脊液标本） |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL020 | 生化 | 脑脊液和尿总蛋白 |  |  | 邻苯三酚红钼法或焦酚红法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL021 | 生化 | 糖化白蛋白测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL022 | 生化 | 胱抑素C |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL023 | 生化 | 脂肪酶 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL024 | 生化 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（血、尿都可以检测） |  |  | 胶乳增强免疫比浊法（要求血清标本、尿液） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL025 | 生化 | 心脏型脂肪酸结合蛋白 |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL026 | 生化 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂 |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL027 | 生化 | 游离脂肪酸 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL028 | 生化 | 总胆汁酸 |  |  | 酶循环法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL029 | 生化 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL030 | 生化 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL031 | 生化 | γ-谷氨酰胺转肽酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL032 | 生化 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 | ALP |  | 速率法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL033 | 生化 | 总蛋白测定试剂盒 | TP |  | 双缩脲法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL034 | 生化 | 白蛋白测定试剂盒 | Alb |  | 溴甲酚绿法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL035 | 生化 | 总胆红素测定试剂盒 | T-BIL |  | 钒酸盐氧化法/重氮法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL036 | 生化 | 直接胆红素测定试剂盒 | D-BIL |  | 钒酸盐氧化法/重氮法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL037 | 生化 | 肌酸激酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL038 | 生化 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒 | LDH |  | L→P速率法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL039 | 生化 | 葡萄糖测定试剂盒 | GLU |  | 己糖激酶法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL040 | 生化 | 尿素氮测定试剂盒 | BUM |  | 酶法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL041 | 生化 | 尿酸测定试剂盒 | UA |  | 尿酸酶法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL042 | 生化 | 肌酐测定试剂盒 | CRE |  | 酶法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL043 | 生化 | 铁测定试剂盒 |  |  | 亚铁嗪法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL044 | 生化 | 无机磷测定试剂盒 |  |  | 磷钼酸盐法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL045 | 生化 | 总铁结合力测定试剂盒 |  |  | 铬天青法/Nitroso-PSAP法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL046 | 生化 | 镁测定试剂盒 | Mg |  | 二甲苯胺蓝法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL047 | 生化 | 钙测定试剂盒 | Ca |  | 偶氮胂Ⅲ法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL048 | 生化 | 钾电极 |  |  | 电极法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL049 | 生化 | 钠电极 |  |  | 电极法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL050 | 生化 | 氯电极 |  |  | 电极法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL051 | 生化 | 胆固醇测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL052 | 生化 | 甘油三酯测定试剂盒 | TG |  | 酶法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL053 | 生化 | HDL胆固醇Ⅱ测定试剂盒 | HDL-C |  | 消除法/过氧化氢酶 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL054 | 生化 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | LDL-C |  | 消除法/过氧化氢酶 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL055 | 生化 | 载脂蛋白A-1测定试剂盒 | ApoA1 |  | 透射免疫比浊法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL056 | 生化 | 载脂蛋白B测定试剂盒 | ApoB |  | 透射免疫比浊法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL057 | 生化 | 脂蛋白a |  |  | 透射免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL058 | 生化 | 小而密脂蛋白胆固醇 | sdLDL |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL059 | 生化 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL060 | 生化 | 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL061 | 生化 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL062 | 生化 | 游离甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL063 | 生化 | 促甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL064 | 生化 | 黄体生成素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL065 | 生化 | 卵泡刺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL066 | 生化 | 雌二醇测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL067 | 生化 | 睾酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL068 | 生化 | 孕酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL069 | 生化 | 催乳素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL070 | 生化 | 皮质醇检测试剂 | COR |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL071 | 生化 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL072 | 生化 | 游离雌三醇测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL073 | 生化 | 甲胎蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL074 | 生化 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL075 | 生化 | 妊娠相关血浆蛋白A试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL076 | 生化 | 胰岛素测定试剂 | IRI |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL077 | 生化 | C肽 | CPE |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL078 | 生化 | β2-微球蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL079 | 生化 | 地高辛检测试剂 | Digoxin |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL080 | 生化 | 促肾上腺皮质激素 | ACTH |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL081 | 生化 | 胃泌素 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL082 | 生化 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL083 | 生化 | 雄烯二酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL084 | 生化 | 性激素结合蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL085 | 生化 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 | Lp-PLA2 |  | 连续监测法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL086 | 生化 | 抑制素A |  |  | 化学发光法 |  | 要求为仪器配套原装试剂，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL087 | 生化 | 环孢霉素检测试剂 |  | 租赁-联合评审6 | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
SHZL088 | 生化 | 他克莫司检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL089 | 生化 | 雷柏霉素检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL090 | 生化 | 霉酚酸检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL091 | 生化 | 丙戊酸检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL092 | 生化 | 卡马西平检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL093 | 生化 | 苯妥英检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL094 | 生化 | 苯巴比妥检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL095 | 生化 | 地高辛检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL096 | 生化 | 茶碱检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL097 | 生化 | 万古霉素检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL098 | 生化 | 甲氨蝶呤检测试剂 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL099 | 生化 | 脂溶性维生素测定试剂盒( VA、VD2、VD3、VK、VE) |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL100 | 生化 | 水溶性维生素测定试剂盒(血清中维生素B1、维生素B2、维生素 B3、维生素B5、维生素B6、维生素 B7、维生素 B9、维生素 B12、维生素C、 5-甲基四氢叶酸的含量) |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL101 | 生化 | 血类固醇激素（雄烯二酮、17α羟孕酮、11-脱氧皮质醇、21-脱氧皮质酸、皮质酮、21-羟基孕酮） |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL102 | 生化 | 胆汁酸代谢谱 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL103 | 生化 | 氨基酸代谢谱 |  |  | 串联质谱（液质） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL104 | 生化 | 血气分析试剂包 |  |  |  | 符合检验中心及临床床边使用需求1、实测项目：PH、PCO2、PO2、Hct、Na＋、K＋、Ca＋＋、CL、tHb、SO2，Bilirubin、高铁血红蛋白、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、还原血红蛋白 2、标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液 3、试剂包上机时间≥35天 4、可拓展：自由选择、设定检测套餐，可一键选定所需要的套餐。提供原厂POCT软件管理系统。系统可进行全院血气、血糖、心标关联管理 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 |  | 1%
二、免疫检验试剂及配套设备租赁类目录
1.提供配套设备租赁，仪器租赁报价不得超出所给的最高限价或费率，租赁报价为提供配套仪器的全部打包价格（每年）； 2.租赁费用结算：根据中标人实际报价按年结算。租赁费用按照费率限价的，按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3.提供完善的整体解决方案：提供设备（系列）和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 4.提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 5.报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 需求描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率限价
MYZL001 | 免疫 | 25羟基维生素D检测试剂 |  | 租赁-联合评审7 | 化学发光法 | 1、前处理系统可对标本开盖、分类、分杯； 2、标本随到随测，具备急诊样本优先检测功能； 3、可连接流水线，可模块拼接； 4、微量样本杯、塑料试管、原始采血管均可上机； 5、不停机装载试剂；总测试速度要求≥1200T/h，其中单机测试速度要求≥200T/h； 6、单机试剂仓位要求≥20个； 7、试剂提供计划应满足同一批次效期及用量≥6个月； 8、质控品提供计划应满足同一批次效期及用量≥1年； 9、要求提供驻场地工程师至少1名。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL002 | 免疫 | β-胶原特殊序列（血清）诊断试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL003 | 免疫 | 骨钙素检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL004 | 免疫 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL005 | 免疫 | 促甲状腺激素受体抗体检测试剂 | TRAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL006 | 免疫 | 免疫球蛋白E检测试剂 | IgE |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL007 | 免疫 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL008 | 免疫 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL009 | 免疫 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL010 | 免疫 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL011 | 免疫 | 弓形虫抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL012 | 免疫 | 弓形虫抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL013 | 免疫 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL014 | 免疫 | 单纯疱疹病毒II型IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL015 | 免疫 | 甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂 | TPOAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL016 | 免疫 | 甲状旁腺素检测试剂 | Ipth |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL017 | 免疫 | 甲状腺球蛋白检测试剂 | TG |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL018 | 免疫 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂 | TGAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL019 | 免疫 | 降钙素检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL020 | 免疫 | 人生长激素检测试剂 | hGH |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL021 | 免疫 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂 | CCP |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL022 | 免疫 | 环孢霉素浓度检测试剂 | CsA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL023 | 免疫 | 抗缪勒氏管激素定量检测试剂 | AMH |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL024 | 免疫 | 甲胎蛋白检测试剂 | AFP | 租赁-联合评审8 | 化学发光法 | 1、化学发光法。进口要求覆盖≥14项，国产要求覆盖≥16项。 2、试剂提供计划应满足同一批次效期及用量≥6个月； 3、质控品提供计划应满足同一批次效期及用量≥1年。 4、常规肿瘤项目线性范围上限要求： AFP≥1000ng/ml； CEA≥1000ng/ml； PSA≥100ng/ml； CA125≥1000U/ml； CA199≥1000U/ml； CA153≥300U/ml | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL025 | 免疫 | 癌胚抗原检测试剂 | CEA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL026 | 免疫 | 总前列腺特异性抗原检测试剂 | T-PSA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL027 | 免疫 | 游离前列腺特异性抗原检测试剂 | f-PSA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL028 | 免疫 | 糖类抗原125检测试剂 | CA125 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL029 | 免疫 | 糖类抗原15-3检测试剂 | CA15-3 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL030 | 免疫 | 糖类抗原19-9检测试剂 | CA19-9 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL031 | 免疫 | 糖类抗原CA72-4检测试剂 | CA72-4 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL032 | 免疫 | 细胞角蛋白19片段(CYRFA21-1)检测试剂 | Cy21-1 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL033 | 免疫 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测试剂 | NSE |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL034 | 免疫 | 人附睾蛋白4检测试剂 | HE4 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL035 | 免疫 | 胃泌素释放肽前体（ProGRP）检测试剂 | PrGRP |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL036 | 免疫 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC)检测试剂 | SCC |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL037 | 免疫 | 铁蛋白检测试剂 | Ferritin |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL038 | 免疫 | 糖类抗原CA50检测试剂 | CA50 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL039 | 免疫 | 肿瘤相关抗原CA242检测试剂 | CA242 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL040 | 免疫 | EB病毒Zta蛋白IgA抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL041 | 免疫 | 胃蛋白酶原I检测试剂 | PG-I | 租赁-联合评审9 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL042 | 免疫 | 胃蛋白酶原II检测试剂 | PG-II |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL043 | 免疫 | 异常凝血酶原（PIVKA-II)检测试剂 | PIVKA-II |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL044 | 免疫 | 补体C3检测试剂 | C3 | 租赁-联合评审10 | 散射比浊法 | 1、总测试速度要求≥540T/h，其中单机测试速度要求≥180T/h； 2、单机试剂仓位要求≥24个； 3、具备抗原过量检测功能，涵盖常规项目，要求8个以上现有开展项目有抗原过量检测； 4、不停机装载试剂； 5、具备急诊样本优先检测功能； 6、试剂提供计划应满足同一批次效期及用量≥6个月； 7、质控品提供计划应满足同一批次效期及用量≥1年。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL045 | 免疫 | 补体C4检测试剂 | C4 |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL046 | 免疫 | 触珠蛋白检测试剂 | HPT |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL047 | 免疫 | C－反应蛋白检测试剂 | CRP |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL048 | 免疫 | 酸性糖蛋白检测试剂 | AAG |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL049 | 免疫 | 免疫球蛋白IgA检测试剂 | IgA |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL050 | 免疫 | IgG4亚型检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL051 | 免疫 | 免疫球蛋白IgG检测试剂 | IgG |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL052 | 免疫 | 免疫球蛋白IgM检测试剂 | IgM |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL053 | 免疫 | 免疫球蛋白轻链kappa检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL054 | 免疫 | 免疫球蛋白轻链lambda检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL055 | 免疫 | 抗链球菌溶血素检测试剂 | ASO |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL056 | 免疫 | 铜蓝蛋白检测试剂 | CER |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL057 | 免疫 | 类风湿因子检测试剂 | RF |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL058 | 免疫 | 转铁蛋白检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL059 | 免疫 | 脑脊液免疫球蛋白IgG检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL060 | 免疫 | 脑脊液免疫球蛋白IgA检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL061 | 免疫 | 脑脊液免疫球蛋白IgM检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL062 | 免疫 | 脑脊液白蛋白检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL063 | 免疫 | 尿液α1-微球蛋白检测试剂 | 尿液检测 |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL064 | 免疫 | 微量白蛋白检测试剂 | 尿液检测 |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL065 | 免疫 | 尿液免疫球蛋白IgG检测试剂 | 尿液检测 |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL066 | 免疫 | 尿液转铁蛋白检测检测试剂 | 尿液检测 |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL067 | 免疫 | 尿液免疫球蛋白轻链kappa检测试剂 | 尿液检测 |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL068 | 免疫 | 尿液免疫球蛋白轻链lambda检测试剂 | 尿液检测 |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL069 | 免疫 | 尿液α1-微球蛋白检测试剂 | 尿液检测 | 租赁-联合评审11 | 免疫透射比浊法 | 满足生化分析仪使用 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL070 | 免疫 | 微量白蛋白检测试剂 | 尿液检测 |  | 免疫透射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL071 | 免疫 | 尿液免疫球蛋白IgG检测试剂 | 尿液检测 |  | 免疫透射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL072 | 免疫 | 尿液转铁蛋白检测检测试剂 | 尿液检测 |  | 免疫透射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL073 | 免疫 | 尿液免疫球蛋白轻链kappa检测试剂 | 尿液检测 |  | 免疫透射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL074 | 免疫 | 尿液免疫球蛋白轻链lambda检测试剂 | 尿液检测 |  | 免疫透射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL075 | 免疫 | 视黄醇结合蛋白检测试剂 |  | 租赁-联合评审12 | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL076 | 免疫 | 免疫球蛋白游离轻链kappa检测试剂 |  |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL077 | 免疫 | 免疫球蛋白游离轻链lambda检测试剂 |  |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL078 | 免疫 | 促红细胞生成素检测试剂 | EPO | 租赁-联合评审13 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL079 | 免疫 | 骨特异性碱性磷酸酶试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL080 | 免疫 | 可溶性转铁蛋白受体检测试剂 | sTRFR |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL081 | 免疫 | 抗内因子抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL082 | 免疫 | 叶酸检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL083 | 免疫 | 维生素B12检测试剂 | Vit-B12 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL084 | 免疫 | 抗心磷脂抗体IgA检测试剂 |  | 租赁-联合评审14 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL085 | 免疫 | 抗心磷脂抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL086 | 免疫 | 抗心磷脂抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL087 | 免疫 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL088 | 免疫 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL089 | 免疫 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL090 | 免疫 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgG抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL091 | 免疫 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgM抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL092 | 免疫 | 抗心磷脂抗体IgA检测试剂 |  | 租赁-联合评审15 | ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL093 | 免疫 | 抗心磷脂抗体IgG检测试剂 |  |  | ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL094 | 免疫 | 抗心磷脂抗体IgM检测试剂 |  |  | ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL095 | 免疫 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA检测试剂 |  |  | ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL096 | 免疫 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG检测试剂 |  |  | ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL097 | 免疫 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM检测试剂 |  |  | ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL098 | 免疫 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgG抗体检测试剂 |  |  | ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL099 | 免疫 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgM抗体检测试剂 |  |  | ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL100 | 免疫 | 中性粒细胞胞浆抗体试剂分型检测试剂 |  | 租赁-联合评审16 | 磁条码免疫荧光发光法/多重微珠流式免疫荧光发光法/化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL101 | 免疫 | ENA抗体谱检测试剂
MYZL102 | 免疫 | 甲胎蛋白异质体比率检测试剂 |  |  | 化学发光法/免疫荧光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL103 | 免疫 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂 |  | 租赁-联合评审17 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL104 | 免疫 | EB病毒核心抗原IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL105 | 免疫 | EB病毒衣壳抗原IgA检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL106 | 免疫 | EB病毒衣壳抗原IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL107 | 免疫 | EB病毒衣壳抗原IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL108 | 免疫 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL109 | 免疫 | 单纯疱疹病毒I型IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL110 | 免疫 | 单纯疱疹病毒II型IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL111 | 免疫 | 抗肺炎衣原体抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL112 | 免疫 | 抗肺炎衣原体抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL113 | 免疫 | 抗肺炎支原体抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL114 | 免疫 | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL115 | 免疫 | 抗嗜肺军团菌抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL116 | 免疫 | 抗嗜肺军团菌抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL117 | 免疫 | 胃泌素17检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL118 | 免疫 | 壳多糖酶3样蛋白1检测试剂 | CHI3L1 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL119 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂（第四代） | HIV Ag/Ab | 租赁-联合评审18 | 化学发光法 | 化学发光法。 1、化学发光法相关要求：乙肝两对半5项要求均为定量； 2、发光仪总测试速度要求≥1600T/h，其中单机测试速度要求≥200T/h； 3、单机试剂仓位要求≥20个，术前8项每盒试剂测试数≥200T； 4、试剂提供计划应满足同一批次效期及用量≥6个月； 5、质控品提供计划应满足同一批次效期及用量≥1年； 6、要求提供驻场地工程师至少1名。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL120 | 免疫 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 | HCV Ab |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL121 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 | TP Ab |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL122 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂 | HBsAg |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL123 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂 | HBsAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL124 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂 | HBeAg |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL125 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂 | HBeAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL126 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂 | HBcAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL127 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂 | HBcAb IgM |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL128 | 免疫 | 透明质酸检测试剂 | HA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL129 | 免疫 | 层黏连蛋白检测试剂 | LN |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL130 | 免疫 | III型前胶原N端肽检测试剂 | PIIINP |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL131 | 免疫 | IV型胶原检测试剂 | CIV |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL132 | 免疫 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 | HAV IgM | 租赁-联合评审19 | 化学发光法 | 要求覆盖≥4项 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL133 | 免疫 | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 | HDV IgM |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL134 | 免疫 | 丁型肝炎病毒抗原检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL135 | 免疫 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 | HEV IgM |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL136 | 免疫 | 庚型肝炎病毒抗体 | HGV Ab |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL137 | 免疫 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂 | HBV PreS1 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL138 | 免疫 | 乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂 | HBV PreS2 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL139 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗原中高值(定量) | HBsAg HQ | 租赁-联合评审20 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL140 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心抗体中高值(定量) | HBc HQ |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL141 | 免疫 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体 |  | 租赁-联合评审21 | 化学发光法 | 要求覆盖≥4项 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL142 | 免疫 | 腺病毒IgM抗体 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL143 | 免疫 | 肠道病毒71型IgM抗体 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL144 | 免疫 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL145 | 免疫 | A型流感病毒IgM抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL146 | 免疫 | B型流感病毒IgM抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL147 | 免疫 | 人副流感病毒IgM抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL148 | 免疫 | 埃可病毒IgM抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL149 | 免疫 | EB病毒早期抗原（EA）IgA抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL150 | 免疫 | 醛固酮检测试剂 |  | 租赁-联合评审22 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL151 | 免疫 | 血管紧张素II检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL152 | 免疫 | 肾素检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL153 | 免疫 | 17α-羟孕酮 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL154 | 免疫 | 抗C1q抗体IgG检测试剂 |  | 租赁-联合评审23 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL155 | 免疫 | 抗肌炎抗体谱IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL156 | 免疫 | 抑制素B |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL157 | 免疫 | 神经元抗原谱抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL158 | 免疫 | 抗磷脂酶A2受体（PLA2R）抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL159 | 免疫 | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白（MCV）抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL160 | 免疫 | 基质金属蛋白酶3（MMP-3）检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL161 | 免疫 | 抗双链DNA抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL162 | 免疫 | 抗精子抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL163 | 免疫 | 抗精子抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL164 | 免疫 | 抗卵巢抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL165 | 免疫 | 抗卵巢抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL166 | 免疫 | 抗子宫内膜抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL167 | 免疫 | 抗子宫内膜抗体IgM检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL168 | 免疫 | 抗肝肾微粒体1型（LKM-1）抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL169 | 免疫 | 抗肝细胞溶质抗原1型(LC-1)抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL170 | 免疫 | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原（SLA/LP）抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL171 | 免疫 | 抗线粒体2型（AMA-M2）抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL172 | 免疫 | 抗gp210抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL173 | 免疫 | 抗sp100抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL174 | 免疫 | 抗平滑肌抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL175 | 免疫 | 抗胰岛细胞抗体(ICA)检测试剂 |  | 租赁-联合评审24 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL176 | 免疫 | 抗胰岛素抗体(IAA)检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL177 | 免疫 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体(IA2)检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL178 | 免疫 | 抗谷氨酸脱羧酶(GAD)抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL179 | 免疫 | 胎盘生长因子检测试剂 | PLGF |  | 化学发光法/荧光免疫法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL180 | 免疫 | 胰岛素样生长因子-1检测试剂 | IGF-1 | 租赁-联合评审25 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL181 | 免疫 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3检测试剂 | IGFBP-3 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL182 | 免疫 | 血管内皮生长因子检测试剂 | VEGF |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL183 | 免疫 | 高尔基体蛋白73检测试剂 | GP73 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL184 | 免疫 | 细胞角蛋白18片段检测试剂（M30) |  | 租赁-联合评审26 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL185 | 免疫 | 细胞角蛋白18片段检测试剂（M65) |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL186 | 免疫 | 幽门螺杆菌分型检测试剂 |  |  | 免疫荧光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL187 | 免疫 | 抗细小病毒B19抗体检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL188 | 免疫 | 乙型肝炎病毒外膜大蛋白抗原 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL189 | 免疫 | 抗内皮细胞抗体IgG检测试剂 |  | 租赁-联合评审27 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL190 | 免疫 | 抗RA33抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL191 | 免疫 | 抗β2糖蛋白1结构域1 IgG抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL192 | 免疫 | 抗胃壁细胞（PCA)抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL193 | 免疫 | 肝素结合蛋白(HBP)检测试剂 |  |  | 化学发光法/免疫荧光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL194 | 免疫 | 纤维连接蛋白检测试剂 |  |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL195 | 免疫 | 涎液化糖链抗原（KL-6）检测试剂 |  | 租赁-联合评审28 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL196 | 免疫 | 抗α-胞衬蛋白(α-Fodrin)抗体检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL197 | 免疫 | 抗小肠杯状细胞抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL198 | 免疫 | 抗小肠杯状细胞抗体IgA检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL199 | 免疫 | 抗酿酒酵母抗体IgG检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL200 | 免疫 | 抗酿酒酵母抗体IgA检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL201 | 免疫 | 可溶性fms酪氨酸激酶-1检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL202 | 免疫 | 人β淀粉样蛋白（Aβ1-42） |  | 租赁-联合评审29 | 磁微粒化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL203 | 免疫 | 人磷酸化tau-181 蛋白（P-tau-181） |  |  | 磁微粒化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
三、生化检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率限价
SHSJ001 | 生化 | 血红蛋白检测试剂盒 |  |  | 电泳法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
SHSJ002 | 生化 | 血儿茶酚胺（多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素及其代谢产物 3-甲氧酪胺、甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素等） |  | 联合评审30 | 串联质谱（液质） |  | 适用于Waters质谱分析仪， 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品、内标等 | / | /
SHSJ003 | 生化 | 尿儿茶酚胺（多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素及其代谢产物 3-甲氧酪胺、甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素、香草扁桃酸、高香草酸） |  |  | 串联质谱（液质） |  | 适用于Waters质谱分析仪， 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品、内标等 | / | /
四、免疫检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率限价
MYSJ001 | 免疫 | 丁型肝炎IgM抗体检测试剂 | HDV-IgM | 联合评审31 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ002 | 免疫 | 庚型肝炎IgG抗体检测试剂 | HGV-IgG |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ003 | 免疫 | 甲型肝炎IgM抗体检测试剂 | HAV-IgM |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ004 | 免疫 | 戊型肝炎IgM抗体检测试剂 | HEV-IgM |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ005 | 免疫 | 人类T淋巴细胞白血病病毒抗体检测试剂 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ006 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂 | HBsAg | 联合评审32 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ007 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂 | HBsAb |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ008 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂 | HBeAg |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ009 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂 | HBeAb |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ010 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂 | HBcAb |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ011 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂 | HBcAb-IgM |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 |  | /
MYSJ012 | 免疫 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂 | Pre S1 | 联合评审33 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ013 | 免疫 | 乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂 | Pre S2 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ014 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 |  | 联合评审34 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ015 | 免疫 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 |  |  | 酶联免疫吸附法（间接法） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ016 | 免疫 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 |  |  | 酶联免疫吸附法（夹心法） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ017 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂（第四代） |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ018 | 免疫 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | TRUST |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ019 | 免疫 | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ020 | 免疫 | 幽门螺旋杆菌现症感染蛋白检测 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ021 | 免疫 | 艾滋病快速测定试剂（第三代或第四代） |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ022 | 免疫 | 艾滋病快速测定试剂（第三代或第四代） |  |  | 硒标法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ023 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体快速测定试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ024 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗原快速测定试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ025 | 免疫 | 免疫固定电泳相关检测试剂 |  |  | 适用于Helena电泳仪 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ026 | 免疫 | 抗精子抗体检测试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ027 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体明胶凝集试验（TPPA) |  |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ028 | 免疫 | 丙肝抗原检测试剂 |  |  | 酶联免疫法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ029 | 免疫 | 肥达氏诊断菌液 |  | 联合评审35 | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ030 | 免疫 | 外斐氏诊断菌液 |  |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ031 | 免疫 | 抗中性粒细胞胞浆抗体检测试剂 | ANCA | 联合评审36 | 间接免疫荧光法 | 不同规格 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ032 | 免疫 | 抗核抗体检测试剂 | ANA |  | 间接免疫荧光法 | 不同规格 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ033 | 免疫 | 自身抗体谱检测试剂 |  |  | 间接免疫荧光法 | 不同规格 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ034 | 免疫 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂 |  |  | 间接免疫荧光法 | 不同规格 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ035 | 免疫 | 肺癌七种自身抗体检测试剂 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ036 | 免疫 | EB病毒Rta蛋白IgG抗体检测试剂 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ037 | 免疫 | 登革病毒NS1抗原检测试剂 |  | 联合评审37 | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ038 | 免疫 | 登革病毒抗体IgM检测试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ039 | 免疫 | 登革病毒抗体IgG检测试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
五、其他检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率限价
QTSJ001 | 血液 | 非特异性酯酶（α-醋酸萘酚酯酶）染色试剂盒 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
QTSJ002 | 血液 | CD41抗体检测试剂盒 |  |  | 免疫组织化学法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
QTSJ003 | 临检 | 二氧化碳产气条 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
QTSJ004 | 临检 | 热敏打印纸 |  |  |  |  | 适用于意大利血沉分析 | / | /
QTSJ005 | 临检 | 血清胆碱酯酶检测试剂纸 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
QTSJ006 | 微生物 | 普通营养琼脂 | [5 empty] | / | /
QTSJ007 | 微生物 | 半固体琼脂 | [5 empty] | / | /
QTSJ008 | 微生物 | MH肉汤 | [5 empty] | / | /
QTSJ009 | 微生物 | 小牛血清 | [5 empty] | / | /
QTSJ010 | 微生物 | 香柏油 | [5 empty] | / | /
QTSJ011 | 微生物 | 头孢硝噻吩 | [5 empty] | / | /
QTSJ012 | 微生物 | 科马嘉培养基(平板） | [5 empty] | / | /
QTSJ013 | 微生物 | 菌种保存管 | [5 empty] | / | /
QTSJ014 | 微生物 | β-内酰胺酶检测试剂 | [5 empty] | / | /
QTSJ015 | 临检 | 钙卫蛋白 |  |  | 定量 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 是 | 1%
六、质控品类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率限价
MYZK001 | 免疫 | 梅毒螺旋体血清（液体）标准物质（TRUST滴度用） | [5 empty] | / | /