## Sheet1
2020年温州医科大学附属第二医院全自动生化分析系统项目试剂（耗材）及配套仪器租赁招标采购技术偏离表
序号 | 采购文件要求 | 偏离情况（正偏离或负偏离） | 备注说明
1 | 检测速度：分光光度法≥4000测试/小时，离子选择电极法≥900测试/小时。
2 | 离子选择电极测试：至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换，寿命至少6个月和或4万测试。
3 | 样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液。
4 | 样本管：可使用原始样本管、分样样本管、可嵌套微量样本杯等。
5 | 波长：同时提供≥12个固定波长，波长范围340–800nm，可进行单/双波长测试。
6 | 校准：可储存历史校准图形数据。
7 | 试剂系统：试剂系统可开放，同时可提供全套同品牌原厂试剂、校准品和质控品。
8 | 进样系统：保证连续进样，三轨道处理进样，常规进样区容量>400管。
9 | 恒温液干式孵育
10 | 分光系统：光栅后分光系统
11 | 最小总反应体积≤80ul/测试
12 | 最小样品量≤1ul，0.1 ul步进 最小试剂量≤10ul，1 ul步进
13 | 全自动试剂仓：R1、R2分立式冷藏试剂仓，R1+R2≥105个
14 | 同时分析项目：双试剂同时分析项目≥54项（不含ISE）
15 | 在机常规样品位：≥350个
16 | 仪器可模块化组合扩展。
被授权人签字： |  |  | 日期：
投标企业公章：